Sławków dn. 07.11.2019r

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 05.11.2019r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielnie odpowiedzi  dotyczących zapytania ofertowego z dnia 05.11.2019r  Zamawiający informuje:

Pytanie 1 Parametry Techniczne dot. Punktu 5

Czy  Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf o zakresie częstotliwości pracy 1-20MHz?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania odnośnie częstotliwości pracy aparatu.

Pytanie 2 Parametry Techniczne dot. Punktu 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf wyposażony w panel dotykowy o przekątnej 10,4’’ i rozdzielczości 1024x768?

Odpowiedź :Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg o podanych wyżej parametrach.

Pytanie 3 Parametry Techniczne dot. Punktu 10

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny ultrasonograf posiadający możliwość regulacji pulpitu na wysokość, bez możliwości obrotu?

Odpowiedź :Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg o podanych wyżej funkcjach.

Pytanie 4 Parametry Techniczne dot. Punktu 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf posiadający możliwość przesyłu danych na urządzenia zewnętrzne (tablet, smartfon, pendrive) za pośrednictwem połączenia WIFI lub portu USB bez możliwości sterowania funkcjami aparatu z poziomu urządzeń zewnętrznych? Aparat wyposażony jest w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalifikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania.

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 5 Parametry Techniczne dot. Punktu 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf posiadający możliwość włączenia polskich znaków w komentarzach, opisach badań i rejestracji pacjenta bez możliwości ustawienia menu w języku polskim?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 6 Parametry Techniczne dot. Punktu 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf posiadający możliwość regulacji podstawowych parametrów obrazu na zatrzymanym obrazie takich jak wzmocnienie, TGC, zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert), nie posiadający możliwości zmiany wzmocnienia LGC?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 7 Tryby Obrazowania dot. punkt 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf nie posiadający możliwości sterowania pionowym wzmocnieniem obrazu LGC?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 8 Tryby Obrazowania dot. punkt 8

Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr, jeżeli zaproponowany ultrasonograf nie będzie posiadał możliwości doboru prędkości akustycznej według charakterystyki tkanek, natomiast będzie wyposażony w szereg specjalistycznych presetów dedykowanych do każdego rodzaju diagnostyki ultrasonograficznej, z zaprogramowaną przez producenta prędkością akustyczną indywidualną dla każdego z presetów?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 9 Tryby Obrazowania dot. punkt 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf wyposażony w tryb anatomiczny M-Mode umożliwiający wykonanie projekcji z jednego kursoru jednocześnie?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 10 Tryby Obrazowania dot. punkt 19

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf wyposażony w tryb anatomiczny M-Mode dostępny w kolor Dopplerze, umożliwiający wykonanie projekcji z linii prostej pod wieloma kątami?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 11 Tryby Obrazowania dot. punkt 31

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf posiadający możliwości regulacji kąta Dopplera CD w zakresie +/- 20 stopni?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 12 Tryby Obrazowania dot. punkt 38

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf nie posiadający możliwości obrazowania z użyciem środka kontrastującego?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 13 Tryby Obrazowania dot. punkt 42

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf posiadający możliwości optymalizacji obrazu za pomocą jednego przycisku dostępną dla trybu obrazowania 2D oraz Dopplera PWD?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 14 Tryby Obrazowania dot. punkt 43

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf nie posiadający opcji automatycznego podążania bramki dopplerowskiej za badanym naczyniem?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 15 Głowice dot. punkt 4

Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr, jeżeli zaproponowany aparat będzie posiadał trzy częstotliwości bazowe dla każdego z dwóch dostępnych trybów funkcji harmonicznych? Łącznie daje to 6 bazowych częstotliwości.

Odpowiedź :Zamawiający prosi o doprecyzowanie pytania.

Pytanie 16 Głowice dot. punkt 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf wyposażony w 192 elementową głowice Conveks wykonaną w technologii Single Crystal bez możliwości rozszerzenia kąta obrazowania do 90 stopni?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 17 Głowice dot. punkt 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf wyposażony w 192 elementową głowice liniową z zakresem częstotliwości 3-12MHz?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 18 Głowice dot. punkt 20

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf wyposażony w 192 elementową głowice endowaginalną z zakresem częstotliwości 3-10MHz?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 19 Głowice dot. punkt 25

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf wyposażony w głowice endowaginalną z kątem skanowania 160 stopni?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 20 Głowice dot. punkt 26

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf wyposażony w głowice endowaginalną nie posiadającej opcji rozszerzonego kąta skanowania?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 21 Głowice dot. punkt 33

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf wyposażony w głowice sektorową wykonaną w Technologii Single Crystal o 64 elementach?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 22 Głowice dot. punktu 18 oraz 35

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf umożliwiający diagnostykę do głębokości maksymalnej 10cm dla głowicy liniowej oraz 30cm dla głowicy kardiologicznej?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 23 Oprogramowanie pomiarowo obliczeniowe dot. punkt 5 oraz 7

Czy Zamawiający potwierdza wymóg wyposażenia zaoferowanego aparatu USG z funkcję Strain Rate oraz Stress Echo? Funkcje tego typu znacząco podniosą koszt zaproponowanego zestawu.

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 24 Oprogramowanie pomiarowo obliczeniowe dot. punkt 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf nie posiadający opcji automatycznego obliczenia frakcji wyrzutowej serca?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 25 Opcje rozbudowy dot. punkt 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf nie posiadający opcji rozbudowy o obrazowania ze środkiem konktrastującym?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 26 Opcje rozbudowy dot. punkt 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf nie posiadający opcji rozbudowy o automatyczną biometrię płodu?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 27 Opcje rozbudowy dot. punkt 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf nie posiadający opcji rozbudowy o automatyczny pomiar objętości w trybie 3D?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 28 Opcje rozbudowy dot. punkt 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf nie posiadający opcji rozbudowy o obrazowanie objętościowe serca płodu tzw. STIC?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 29 Opcje rozbudowy dot. punkt 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf nie posiadający opcji rozbudowy o funkcję 3D z uwidocznieniem przepływu?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 30 Opcje rozbudowy dot. pkt 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf nie posiadający opcji rozbudowy o funkcję Automatycznej detekcji przekrojów oraz automatycznego pomiaru dla centralnego układu nerwowego płodu realizowane z uzyskanej objętości 3D głowy płodu?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.

Pytanie 31 Opcje rozbudowy dot. pkt 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf nie posiadający opcji rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru pęcherzyków w jajniku?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania zawarte w specyfikacji.